## Sheet1
中山七院二期医用洗消设备需求清单
序号 | 名称 | 参考参数 | 首批数量 | 单位 | 备注
1 | 医用地巾抹布大型清洗消毒机（双门、隔离式） | 1.50KG隔离式洗脱机 2.电机功率4KW 3.变频器功率5.5KW 4.采用侧进（装载）前出（卸料）或者前进后出的双开门结构 5.单仓式转笼 6.内部接触水的零部件和外壳尾板等全部采用304不锈钢 7.悬浮隔振，高速脱水，AO值600--3000、 8.有追溯和动态数据的获取和打印功能 9.蒸汽加热及热水加热可并用，可选择双排水结构，一是提高进水和排水的工作效率，在相同的水压下，提高洗衣效率，减少进排水的等待时间。二是充分利用电脑板细分功能，利用双进双出的特点，对二洗三洗水进行回收二次利用，大大减少洗涤费用，提高洗涤的经济性。 10.皂液箱采用热水冲料（无热水的可接冷水），以解决碱粉易结块的弊病。皂液冲洗阀位于软管前，使软管不承受静态水压，提高寿命，减少维护； 11.增强设备的安全操控性： （1）振动安全光电检测，当振动过大时自动停止并报警，永无机械故障； （2）安全门锁和控制联动装置，设备运行时不能打开门，开门时不能启动机器； （3）紧急停止开关，保障安全。 （4）加油匹配器保证主轴密封和轴承按照需要得到油量，汽车加油管保证油路畅通； 12.采用壁厚≥1.2mm的不锈钢拉丝板面板。机体采用可带锈喷涂的船用漆。 13.加热温度≥75° | 6 | 台
2 | 医用地巾、抹布大型烘干机 | 1.50kg烘干机 2.内筒采用优质不锈钢制作 3.内筒尺寸（mm）：ф1160*962 4.电机功率（kw):1.1(风机）、0.75（驱动） 5.电加热功率（kw):36 6.高筋搅拌专利技术使物料在烘干过程中每转翻动一次，使物料受热均匀，节能省时； 7.抽屉式绒毛收集器，滤网面积大，不易堵塞、清理方便； 8.电脑控制，根据不同布草需求通过控制面板配置不同的烘干温度和烘干时间，即可自动完成整个烘干过程，实现自动控温烘干，操作简便、安全可靠； 9.内筒采用优质不锈钢制作，冲窝不露毛刺而且刚性好，减少织物损伤；筋角冲孔，筒筋连体通风面积大提高效率； 10.主轴可调利于保证运行精度； 11.采用两级三角皮带减速传动，内胆正反间歇运转，平稳性好，故障率低，维护简单，噪音小； 12.旋压成型的自密封门，美观大方，坚固耐用； 13.非机械门开关，中途开门自动停止运转，安全可靠。 14.电加热采用不锈钢换热器 ，传热快、耐腐蚀,使用寿命长； | 6 | 台
3 | 消毒机 | 1.电源功率 ：220V±10% 50Hz；额定功率：1760W 2.额定外接水压: 0.2-0.35MPa； 3.内腔水流压力：0.3～0.4MPa； 4.配置智能软水装置:适当加入专业盐，可改善水质，增强清洗效果; 5.内腔容积：160L； 6.净重：≤50kg 7.工作噪音：≤65dB； 8.彩色触屏，微电脑自动控制，内置4+2程序 ：轻污、重污、快速三种自动清洗程序，消毒+干燥两种过程模式，液晶屏显示运行过程，时间，温度等参数。 9.标配内置打印机，实时记录冲洗、洗涤、漂洗、终末漂洗，消毒、干燥等过程。打印程序、日期、操作员及运行程序中各个时间段对应的工作过程，有记录，可追溯。 10.实时显示机箱内温度，湿热消毒温度为93°，A0值≥3000 11 自带干燥功能，PET发热体 3D风机实现对清洗程序后的继续干燥。 空余插座专用塞堵，保证清洗过程内部水流压力稳定，确保清洗效果； 内置复合过滤器，微细孔径，过滤杂质。 12.标配进水软水器+离子交换树脂对水质进行优化，软化水质避免水垢. 13.三维动态喷淋臂，全方位连续高温喷淋冲洗（作用于物品内、外表面及内腔）高效快捷。 14.标配自动清洗酶盒，自动加注多酶清洗剂等试剂，清洗剂更换方便，专用盐补充、清洗剂添加等信息自动显示，程序结束蜂鸣提示，并且具备内置电压监测，自动故障诊断，开门提示与紧急停机报警功能。 15.设备自带自动排水泵，自动排污，组合不锈钢滤网，双重过滤、污渍分离，易清理，防堵塞；一次成型不锈钢圆角内胆，耐高温、耐腐蚀、易清洁；下拉式单门设计，清洗架导向在门上移动方便。 16．每次清洗用电少于2度，用水少于12升，用水量是手工清洗的六分之一，节水节电，环保节能。 17.可实现智能化管理，可追溯和动态数据的获取与打印 | 5 | 台 | 适用于对医院内使用的尿壶、大便盆，引流瓶、湿化瓶、痰杯、洗手盆、污物桶、等物品容器进行自动化倾倒、清洗、消毒功能。
4 | 手术鞋湿热清洗消毒机 | 设备用途:对医用鞋进行清洗、消毒和干燥为一体的设备。 1.拖鞋容量：20双； 2.电机功率：1.5KW； 3.变频器功率：1.5KW； 4.洗鞋方式：360 度循环洗高效清洗污渍； 5.进水口径：≥25mm； 6.排水口径：≥76mm； 7.电源：380V 3相； 9.机器重量：450kg； 8.清洗时间：45 分钟（可调）； 9.杀菌：AO 值高温杀菌 600-3000，外源(84 泡腾片)+84 消毒液； 10.具备全自动清洗、漂洗和干燥功能 ，采用可编程序控制器对整个过程进行全自动控制。 11.具有高低液位安全控制及故障自动检测报警系统 ，节能环保理念设计 ，热力清洗消毒、设备运行水、电消耗。 12.电脑系统配备清洗流程 ，方便整个清洗流程。 13.加热方式：高温电加热 ，电加热热风干燥 14.全自动程序控制 ，清洗、消毒、干燥自动完成。 15.全触摸屏控制电脑 ，控制准确可靠。 16.使用多叶片风机 ，风量大噪音低 ，箱内温度均匀 ，干燥更彻底。 17.可根据用户要求设计客户需要的清洗控制程序。 18.内设自动排气阀 ，干燥、排气自动完成。 19.可实现智能化管理，可追溯和动态数据的获取与打印 | 1 | 台
5 | 医用拖鞋消毒柜 | 容量：910L 数量：平放每层5双*6层共30双 材质：不锈钢 杀菌方式：臭氧+双紫外线 加热方式：PTC热风循环（20-60度） 消毒时间：15-60分钟 额定电压：220V 额定功率：消毒30W，加热1200W | 2 | 台
6 | 便盆粉碎机 | 1.包含3个程度：轻度粉碎、重度粉碎、自清洁 2.一次可处理：1-6 个各类便器 3.运行速度：2min-6min 4.开门方式：脚踢开关控制 5.安全设计：具有门状态检测，门障碍检测功能 6.设备构成以及功能：配置上盖的打碎筒和控制装置，上盖通过铰接盖合在打碎筒上，它还包括消毒 液存放容器、消毒液供给泵和供水泵，打碎筒的底部设有排污口并连接有排污阀， 打碎筒内于底部还设有旋转刀盘，旋转刀盘上表面设有打碎齿，消毒液存放容器 通过管线与消毒液供给泵的输入端连接，消毒液供给泵和供水泵的输出端分别通 过管线向打碎筒供消毒液和供水。可以方便快捷地处理伤病患者的排泄物，可以 彻底消除由排泄物带来的疾病传播和环境污染的风险。提供技术白皮书证明。 | 1 | 台
备注：1.付款方式：货物交付并验收合格后，甲方在乙方开具支付票据后向乙方支付货款。 2.货期：合同签订后 30 天内完成。 3.交货地点：交货至采购人指定的地点。 4.数量最终以医院实际需求为准。 5.供应商承诺相关证照资质文件均有效，合法合规。 6.免费保修期： 3 年，可免费提供三年保养，每年四次。